## Sheet1
2022年三月份第一批设备维修参数汇总表
序号 | 采购编号 | 维修单号 | 项目名称 | 厂家/设备型号 | 数量 | 项目要求 | 单价预算 | 总预算
包1 | 122010059 | W22012422 | 更换胎心监护仪配件打印组件/热敏打印头 | 深圳理邦F2胎心监护仪 | 1 | 维修打印机盖板、打印机主板，更换原厂配件或原厂维修。质保期6个月以上。 | 800/1200 | 2000
包2 | 122020073 | W220209030 | 电子肠镜维修 | 奥林巴斯CF-Q160I电子肠镜 | 1 | 故障：单眼光束、蛇骨异形、1号键漏水、导光束老化。需更换光束、导光管、蛇骨、1号键。质保期6个月以上。 | 7800 | 7800
包3 | 122020090 | W220215032 | 直线加速器维修 | 瓦里安直线加速器（型号：23EX | 1 | 瓦里安直线加速器（型号：23EX）MLC报错，MLC电源盒坏。输入：120V输出:5v@12.5A;15V@8.0A/14.0APEAK;+15@0.8A;-15V@0.8A。质保期6个月以上 | 28000 | 28000
包4 | 122020089 | W220215033 | 购买血细胞分析仪穿刺加样针 | 希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN10和XN20机型。型号：AN965961。 | 5 | 全新，正规渠道，且能配套仪器使用。单根针穿刺次数不得低于三万次，三万次内出现针性能故障视为质量问题，予免费换针。质量问题比例超过30%时，视为批量质量问题，使用方可单方面终止供货合同。包安装调试，保证装机后能正常使用，质控检查合格，并需对累计使用次数清零。 | 6800 | 34000
包5 | 122010047 | W220117016 | 输尿管肾镜维修 | 奥林巴斯输尿管肾镜 型号：WA29042A | 1 | 项目要求： 图像模糊，物镜损坏，外管弯曲变形。要求更换内外管组件，更换光束、像束、物镜等，恢复镜头正常使用，保证镜头外观及图像质量。售后：保修三个月 | 11800 | 11800
包6 | 122010062 | W220127026 | 腹腔镜维修 | Stryker腹腔镜，型号：502-457-030 | 1 | 项目要求： 内部进水，透镜损坏，物镜损坏，光亮度不足，图像模糊，目镜腐蚀，要求更换内外管组件，光束，透镜，物镜等，恢复镜头正常使用，保证修复后外观及图像质量。售后：保修半年 | 7500 | 7500
包7 | 122020072 | W220209029 | 3D电子腹腔镜维修 | STORZ电子腹腔镜（型号：26604BA） | 1 | 项目要求： 电缆线接头损坏，插针断裂，缺失。要求更换原装电缆线及接头，恢复腹腔镜正常使用，保证镜头外观及图像质量。售后：保修半年 | 9500 | 9500
包8 | 122020099 | W220215034 | 更换五档铝合金护栏 | 手动病床（SLS-F03-2) | 1对 | 1.护栏：5档护栏，材质为铝合金。2.轮子：六寸轮子，材质复合型ABS材料。3.供应商负责安装及更换配件。4.护栏和轮子属易损耗件需要更换。 | 1000 | 1000
|  |  | 更换六寸中控脚轮 |  | 2个 |  | 380 | 760
包9 | 122020100 | W220222036 | 胎儿/母亲F6监护仪维修 | 深圳理邦胎儿/母亲F6监护仪 | 1 | <1>维修项目：维修该监护仪的打印机 <2>可能用到零配件：1.打印机盖板 2.打印机热敏组件 <3>验收标准：正常使用5个工作日不出现打印不出、卡纸、打印质量差等状况 <4>售后要求：保修半年 | 1500 | 1500
包10 | 122020101 | W220222037 | 购买血氧饱和度探头 | 美国GE心电监护仪机型:DASH2500 | 20个 | <1>适用机型:DASH2500，数量20个 <2>理由：该血氧探头为橡胶一体成型的，无法维修，需直接对已损坏的进行更换，并备货以满足科室监护仪的日常使用需要 <3>验收标准：正常使用 <4>售后要求：质保期半年 | 220 | 4400
包11 | 122010049 | W220121019 | 美敦力LIFEPAK20除颤仪维修 | 美国美敦力型号：LIFEPAK20 | 1 | 一、故障：开机后面板“维修”指示灯一直点亮，自检测试能通过，除颤功能正常，故障代码：1C12 ,故障指向UI板，已做交换测试，交换UI板后故障排除。 | 5600 | 5600